一、具体技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | |
| 总体要求 | | 1、视频输入信号:具备五路输入接口，包3G-SDI、DVI、VGA/RGBHV/YPbPr、 S-Video、Composite信号输入；  2、视频输出信号:具备五路输出接口，包括 3G-SDI 、DVI 、VGA/RGBHV/YPbPr、S-Video、Composite信号环通输出；  3、音频输入信号:具备非平衡音频输入接口；  4、音频输出信号:具备非平衡音频输出接口；  5、信号输入分辨率:支持 1920x1080P50/P60 影像输入；  6、触摸输入:具备触摸输入医生姓名、住院号、自定义信息等文字信息功能；  7、影音存储:录像和照片直接保存到移动硬盘；  8、录制格式:影像录制为 MP4 格式；  9、文件分段:录制视频时，可设置每个视频文件的时间长度；  10、显示屏:具备≥ 7寸液晶显示屏；  11、触摸屏:具备≥ 7寸投射式电容触摸屏，无实体按键，功能均由触摸屏控制；  12、水印功能:支持文字图片叠加功能，可在视频录像上直接叠加手术信息、医院徽标等文字和图案；  13、编码设置:具备动态码率编码和固定码率编码两种方式；固定码率录制模式下码率可任意可调；  14、图像调节:具备画面亮度、对比度、饱和度、色调、锐度调节功能；  15、外观要求:外壳为铝合金材质，灰白色外观与手术室环境一致；  16、移动硬盘插槽:机壳具备内置移动硬盘插槽以防护移动硬盘。 | |
| 2 | 主机要求 | 1.1...  1.1.1...  1.2...  1.2.1...  1.3...  1.3.1... | |
| 2 | 附属设备要求 | 1.1...  1.1.1...  1.2...  1.2.1...  1.3...  1.3.1... | |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |