一、具体技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | |
| 总体要求 | | 1）、最大流量每分钟≥40升。  2）、现代触屏界面，操作直观。  3）、更稳定的压力监测功能，保证监测结果有效可控。  4）、适用于普外科、妇科、泌尿科等各科腹腔镜手术，同时新增小儿外科专业模式。  5）、高速灌流模式，适用于成人，压力调节范围：1-30mmHg,流速调节范围：1-40 l/min。  6）、高精灌流模式，适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg,流速调节范围：0.1-15 l/min，流速调节精度：0.1-2 l/min，调节精度0.1 l/min，2-10 l/min，调节精度0.5 l/min。  7）、▲电器安全最高等级CF，使用稳定可靠，可用于佩戴心脏起搏器的患者。 | |
| 2 | 主机要求 | 1.1...  1.1.1...  1.2...  1.2.1...  1.3...  1.3.1... | |
| 2 | 附属设备要求 | 1.1...  1.1.1...  1.2...  1.2.1...  1.3...  1.3.1... | |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |