【生物安全柜参数】

1、垂直层流负压机型。70%的空气经过滤后循环使用，30%的空气经过滤后可向室内排出或接到排风系统。

2、隔离操作面10℃倾斜设计，更附合人体工程学运力，使操作者更舒适。

3、* 外尺寸（宽╳深╳高）：≥W1100*D795*H2050mm，且≤W1280*D795*H2050mm，

4、 结构：负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏。工作区全部采用SUS304不锈钢,，圆弧角内胆一次成型增加自洁功能。

5、 滑动前窗采用悬挂升降系统，使用大于5mm厚的安全玻璃能任意升降定位、性能可靠、免维护。关闭密封后便于灭菌处理。

6、前吸入口采用无阻碍回风技术。

7、可卸式圆弧型搁手板，减少作业疲劳，主体与支架可分离，便于搬运。

8、全中文人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入口风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。

9、紫外灯预约定时开关功能，节能待机（ECO）模式,移门玻璃可全幅清洗，更具人性化。

10、前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动，照明和杀菌系统的安全互锁系统。

11、工作区配置防溅安全电源插座和各种气管连接阀门，便于操作者使用。

12、进口的风机智能风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性。

13、送、排风管路采用阀门控制，有效降低外界气流对安全柜的影响。

14、严格的柜体防泄漏检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄露。

15、严格的HEPA/ULPA过滤器防泄露检测，确保可扫描过滤器漏过率≤0.01%，不可扫描过滤器漏过率≤0.005%。

16、洁净等级：ISO4（10级）、送风和排风过滤器：ULPA过滤器、过滤效率：≥99.9995%,@0.12μm。

17、下降风速：0.35m/s ，流入风速：0.55m/s。

18、照度≥900lx。

19、噪声≤58-65dB（A）。

20、在接到维修通知后应在24小时内答复，维修工程师应在2个工作日内达到现场。

21、提供中文使用说明书、维修保养手册及国家技术监督部门的检测报告。

22、无阻碍回风技术。

23、滑动前窗采用悬挂升降系统，移窗系统。

24、零泄漏空气过滤装置。

25、排风方向：顶出风。