## 数字心电图机 技术参数表

一、具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | （1）硬件参数 1) 导联模式：Wilson体系; 2) 输入电路：浮地输入、具有除颤保护电路; 3) 采集方式：12导联同步采集; 4) 灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差不超过±5%; 5) 走纸速度：12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差不超过±5%; 6) 共模抑制比：≧100dB; 7) 滤波：无、标准、增强、标准（低通150）； 8) 显示屏：10.1寸电容式触摸彩色液晶屏，分辨率 1280x800像素 ； 9) 显示方式：支持12导心电波形显示； 10) 数据存储：内部存储>10000份病例，支持外接SD卡，支持U盘； 11) 系统语言：中文、英文； 12) 具有导联脱落提示，可直观提示脱落导联，方便医生操作； 13) 具有待机功能，可手动唤醒； 14) 记录功能：热敏点阵打印； 15) 记录纸规格：210mm卷纸，规格范围±5%； 16) 记录模式：自动、手动； 17) 屏幕显示内容：心电波形显示、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器状态、 系统时间、患者信息、电池电量。 18) 时间偏移：98μs，幅度量化：0.04μV/LSB。 19) 数据传输： WLAN功能 IEEE 802.11 a/b/g/n ； 以太网10M/100M， Base-T端口全双工/半双工自适应； 蓝牙4.0双模、3.0、2.1+EDR； 20) 设备端口： 1个USB接口（可存储数据、连接扫描枪）； 1个SD卡插槽（可存储数据）； 1个LAN网络接口； 预留1个专用接口； 预留1个HDMI专用接口； 21) 可充电锂电池：DC 22.2V/2.6AH； 22) 具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入； 23) 支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式； 24) 支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机； 25) 主机面板上具有物理快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能。要求提供产品彩页证明及现场真实演示； 26) 支持快速心电功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集； 27) 具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可进行设置； 28) ▲具备导联脱落功能，可提示导联脱落；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明； 29) ▲具备自动记录功能，自动记录菜单中包括：10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、3分钟、 5分钟；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明； 30) ▲数据传输：数据可通过无线和有线两种方式完成数据上传；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明； 31) ▲数据接口：数据可通过无线网络或有限网络基于TCP/IP传输协议以XML、HL7、DICOM、EDF格式进行传输；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明； 32) ▲具备用户访问控制：系统可分为操作员、管理员两种角色：管理员主要负责功能设置、用户管理功能；操作员主要使用业务功能完成检查。系统登录有密码访问验证，没有授权的操作用户无法使用系统。要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明； （2）设备数据及软件参数： 33) ▲设备数据必须免费接入区域心电平台，并承当相应的接口费。 34) 支持数据统一管理：组织、患者档案、病历、诊断记录、诊断报告、心电电生理数据；云平台可以进行数据的统计分析和质控； 35) 提供数据、系统备份方案，确保电生理数据和系统运行的安全稳定、数据安全。 36) ▲设备数据支持心电数据存储管理：提供数据归档功能，支持全区数据的独立管理和应用，为后期科研，教学和临床医疗的数据利用提供便利；（投标人具有数据备份归档管理系统的计算机软件著作权登记证书） 37) 数据可以集中诊断，具有报告工作站： 心电医生诊断工作站不仅可以集中在心电图中心处理也可在医院任何一个客户端接收临床传输来的心电病历进行专业的心电图诊断、处理分析功能。心电图诊断报告系统要有权限管理，不同使用医生权利不同，支持多级审核； 新病历到达即时提醒功能。当临床采集的病历发送过来时，心电医生工作站自动弹出提示窗口并发出声音，提示医生有新病到达，提供统一病人多次检查的同步比较，支持某病例与典型专家库病例的同步比较，支持比较的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式； 多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种，并且支持12导波形叠加对比，符合波叠加对比； 在对比过程中支持所对比的波形打印，电压5\10\20调节，走纸速度调节，标尺测量。支持多组RR间期测量，心律失常的RR间期测量毫秒显示，支持复合波和单一波形分析； 提供心电图分析测量功能，多种波形显示方式、波形放大等功能； 支持导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集； 支持平行尺测量功能，对于间期倍数可进行快速测量； 具有12导心电图叠加分析，复合波功能； 报告系统具有自动分析，具有自动测量给出诊断提示或结果的功能，异常诊断参数提醒、具有标准的 心电图诊断摸板，以辅助医生快速诊断心电图； ▲ 冠心病定位技术：要求提供软件截图及定位原理文字说明； 新生儿心电图采集分析功能，系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析； ▲心脏示意图功能：针对每条心电图诊断结论，提供相应大致病变位置心脏示意图；（要求提供软件截图证明） ▲病例收藏功能：支持典型病例收藏功能，支持个人收藏及公开收藏； ▲病例随访功能：为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述；（投标人具有科研随访管理系统的计算机软件著作权登记证书） 可根据医院需求灵活定制检索条件、统计报表，导入导出格式内容等。 二、数字心电图机配置清单（单套） 序号 配置 数量 1 12导心电图机主机 1台 2 心电导联线 1套 3 胸导吸球 1套 4 肢体夹 1套 5 标准电源线 1套 6 连接地线 1套 7 热敏打印纸 1套 8 产品合格证 1套 9 产品保修卡 1套 |
| 1 | 主机要求 |  |
| 2 | 附属设备要求 |  |

配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等)

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见总体要求 | 台 | 1 |

二、商务条款

| 序号 | 目录 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1.1 一般情况下国产货物自签订合同之日起30日历日内、进口货物自60日历日内交货并安装调试交付验收，特殊情况下国产货物可延迟至60日、进口设备可延迟至90日交货。 |
| 1.2免费保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。每次预防性维护保养后应出具符合厂家标准的保养记录，每年度提供符合厂家技术标准或第三方认可的质控报告。 |
| 1.3由设备制造商提供售后服务，4 小时内响应， 24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
| ★1.4提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，保证 年以上供应维修配件， 年内免费提供软件升级服务，并免费配合医院完成设备端信息化接口改造。 |
| 2 | 质量保证 | 2.1在免费保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔 五延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔 十延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365） |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |
| 1 | 服务内容及要求 | 1.1由设备制造商提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
| ★1.2免费保修期满后提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同，保证免费保修期满后 7 年以上供应维修配件， 2 年内免费提供软件升级服务。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续全保修合同、部分备件与人工保修合同、仅人工保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 |
| 1.3维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 |
| 1.4采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |
| 1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。在规定的设备使用寿命期限内保证相关配件供应。 |
| （三）其他商务要求 |
| 1 | 交货要求 | ★1.1投标人在签订合同之日起 7 日历日内交货并安装调试完毕，交付采购人验收。 |
| 1.2签订合同后，如涉及机房装修改造，需立即向医院出具机房装修要求的各种资料。 |
| 1.3投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
| 1.4提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 |
| 1.5如涉及机房装修改造，供应商应提供机房内与安装设备直接相关的器具和部件，包括从配电箱到主机的电缆线，专用导轨吊架和地梁钢结构等设备专用配套配件，采购人仅负责通用要求的放射防护装修。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
| 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |
| 2.3投标人与院方设备验收人员共同确认安装条件符合相关技术要求后方可发出货物，投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。 |
| 2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 2.5设备安装过程中不得破坏已有设备、器具和装修，如有损坏，需无条件恢复原状。 |
| 2.6如安装过程需要吊装、搬运工人超过3人等情况，需提前一周向医院招采办、总务科申报，办理入场手续，所有院外工作人员在院区内工作，需接受医院监管，佩戴医院发放的工牌，禁止吸烟及一切危害公共安全的行为，对有可能造成消防报警的，需提前申报。 |
| 2.7医疗设备的包装箱使用后由中标（成交）供应商负责处理。 |
| 2.8废气排放、排污等接口无条件改造为医院已有标准和制式。 |
| 3 | 培训 | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。中标人责成厂家提供标准化操作流程、日常保养流程、质控流程、PPT版本操作教程及操作视频、电子说明书等 |
| 4 | 知识产权 | 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
| 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 5.1产品安装、调试完毕并经过甲方验收合格后5日内，乙方需支付合同总金额的5%作为质保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；免费保修期满后，经采购人确认产品质量无问题及售后服务达标后，甲方无息返还乙方质保金。 |
| 6 | 违约责任 | 6.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10% 的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
| 6.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。 |
| 6.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 7 | 数据接口要求 | 7.1中标（成交）供应商应无偿配合医院信息科将设备连接到信息系统中，连接信息系统过程中如需产生费用则由其承担。中标（成交）供应商不能向医院信息系统如HIS、PACS、LIS等提出另行支付接口费等费用。 |
| 8 | 其他 | 8.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| 9 |

配件名称;  单位;  单价;  生产厂商;  备注;  .        ;     ;     ;     ;     ;  .