一、具体技术要求

| 货物名称 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 1.品牌类型：知名品牌，所标产品公司或其分子公司具有自主生产医用专业显示器超过15年，自主生产年限以企业第一张作为生产商的CCC证书时间为准计算 2.屏幕规格：尺寸≥27英寸，分辨率≥2560×1440 ，像素大小≤0.2331mm，对比度≥1000:1 ，视角≥178度，响应时间≤8ms，支持彩色≥10.7亿，亮度≥550 cd/m2 3.低蓝光：采用低蓝光技术，有效防止黄斑病变，符合TUV低蓝光“硬件方案”认证要求，提供认证证书，证书需包含所投产品型号 4.医疗影像标准：显示器完全符合DICOM3.14标准 5.医疗设备曲线：产品内置 Gamma、 DICOM等医疗曲线，提供具备国家知识产权局或国家版权局出具的证明文件。 6.曲线误差：内置 DICOM、Gamma曲线误差<5% 7.输入信号：Display port ×2：最新一代数字视频接口，DVI-D ×2：计算机数字视频接口 提供整机照片及信号接口的实物照片证明材料 8.输出信号：Display port ×1，支持设置菊花链或者克隆输出显示模式，满足多模式应用需求 9.同屏互联：内置同屏互联模块（选配外置模块不得分），具备USB-A×1接口，支持手机平板等移动设备充电及图像投屏到屏幕显示，方便对手机存储的影像进行浏览沟通 10.电源开关：具备船型电源开关，可完全断开显示器供电，以确保节能，提供产品的实物照片证明资料 11.电源要求：采用外置电源适配器，具备能效证书，需提供UL能效认证证书,具备TUV,CCC,CE,EAC认证，提供电源的认证证书（证书中体现产品标配的电源型号），以确保产品长时间应用可靠性。 12.显卡：专业显卡，配置AMD或者NVIDIA专业芯片组显卡（非游戏类显卡），DP信号输出≥1路，DVI信号输出≥1路，显存≥2G，提供产品规格书，并支持官网查询确认 13.底座：支持90°旋转，仰角≥15°，俯角≥5°，升降≥80mm 14.操作按键：具备6键隐藏式电容式触控按键（非传统式机械按压电子按键），并且具有按键提示声音功能，以方便在专业阅片环境下操作，电容式触控按键具有超长使用寿命，提供整体产品按键功能框图、功能实物照片证明文件，并提供具有显示器触摸按键控制软件著作权证明文件 15.曲线切换：支持一键快捷切换Gamma与Dicom曲线切换，以方便临床诊断过程中一键进行切换，便于医生对影像病灶进行精准阅读，需提供实际产品的内置操作功能菜单的截图界面照片证明及产品手册或说明书资料，并提供具有DICOM、Gamma曲线一键切换控制软件著作权证明文件 16.彩色单色切换：产品支持一键打开影像显示单色彩色切换功能，以方便临床诊断过程中一键进行切换对影像病灶进行精准诊断，需提供实际产品的内置此操作功能菜单的截图界面照片证明及产品手册或说明书资料，并提供具有影像显示彩色单色一键切换软件著作权证明文件 17.信号切换：支持一键打开信号通道切换功能，需提供实际产品的内置操作功能菜单的截图界面照片证明及产品手册或说明书资料，并提供具有信号通道一键切换软件著作权证明文件 18.灯箱功能 ：显示器一键控制开启显示器灯箱功能并支持一键开启灯箱显示区域控制菜单（全屏显示、左半屏或右半屏显示），需提供实际产品的内置操作功能菜单的截图界面照片证明及产品手册资料，并提供国家知识产权局出具的证明文件 19.图像调节 ：支持对图像亮度、色温、Gamma、显示比例调节，双屏模式下支持对全屏幕或者左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式，需提供实际产品的内置功能菜单的截图界面照片证明及产品手册资料 20.菜单语言 ：内置12国菜单语言，需提供实际产品的内置功能菜单的界面截图照片证明及产品手册资料 21.健康提醒功能 ：具有持续使用2小时自动屏幕显示提醒功能，以提醒医用长时间使用眼睛防护，并可通过产品显示控制菜单进行开关控制，需提供实际产品的内置操作功能菜单的界面截图照片证明及产品手册资料 22.产品状态查询管理 ：产品支持显示产品工作温度，系统使用时间等信息监控功能 ，以确保产品可靠应用，需提供一种记录显示器运行状态方法专利证明文件、具有寿命和温度等信息管理显示软件著作权证明文件及实际产品的内置操作功能菜单的截图照片证明及产品手册资料 23.传感器控制 ：产品支持对背光传感器、环境传感器等传感器进行开关控制，需提供实际产品内置该功能截图照片证明及产品手册资料 24.持续亮度监测技术： 前置集成传感器，对显示系统持续自动进行质量检测，提供显示器亮度校准方法专利及持续质量保证技术软件著作权证明文件 25.人体感应控制： 内置人体感应传感器，可设置传感器开关，响应时间及灵敏度等参数，需提供实际产品的内置功能菜单的截图界面照片证明及产品手册资料 26.双屏显示： 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏双屏模式，提供国家知识产权局出具的软件著作权证明材料证明文件 27.亮度恒定技术： 内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，提供国家知识产权局出具的证明文件 28.多显示亮度自动控制技术： 具有多个显示器亮度自动控制技术，方便在临床诊断过程报告编辑时，智能检测自动降低医用灰阶显示屏的亮度，以减少对报告屏幕的阅读及编辑影响，支持一键快捷启动功能，提供医用多显示亮度自动控制管理软件著作权证明文件 29.一键截屏功能： 具有截屏控制功能，支持一键快捷启动，方便将典型影像案例及显示内容一截截屏保存，进行学术研究，教学等科研样本，提供医用截屏控制管理软件著作权证明文件 30.显示鼠标定位控制技术： 具有显示鼠标定位控制技术，方便在临床诊断过程时，可以一键智能定位鼠标位置，以解决在高分辨率专业医用显示屏难以寻找鼠标位置的临床应用。提供医用显示鼠标定位控制软软件著作权证明文件 31.多显示鼠标自适应技术： 具有多显示鼠标自适应技术，方便在临床诊断应用多显示屏时，鼠标智能自适应各个显示屏幕任一位置，解决多个显示屏由于分辨率不同，鼠标不能移动至精度坐标位置的临床应用，提供医用显示鼠标自适应技术软件著作权证明文件 32.CCC认证： 产品取得CCC认证，采用产品标准及技术要求GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008，提供认证证书，证书需包含所投产品型号 33.CE认证： 产品取得CE认证，采用欧盟医疗器械指令MDD Directive 93/42/EEC标准，提供第三方检测机构认证证书，证书需包含所投产品型号 34.节能认证： 产品通过CQC节能认证，采用产品标准及技术要求GB21520-2015，提供认证证书，证书需包含所投产品型号 35.制造商能力及质量系统： 厂商具有完善的产品生产及管理流程，以保证产品的质量、环保及可靠性，根据所投产品生产厂家具备ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001体系证书，具备高新技术企业证书、省级监管机构出具的守合同重信用企业证书、全国综合信用评估机构出具的AAA级信用等级证书，提供证书的复印件，原件备查 36.配套：诊断工作站7套 |  |  |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 4MP一体化双屏医用显示器 | 台 | 7 |
| 2 | 诊断工作站主机及显示器 | 套 | 7 |

二、商务条款

| 序号 | 目录 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1.1所投货物（含标准配置及可选配件）免费保修期 6 年,时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
|  |  | 1.2免费保修期内，年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时 费。每次预防性维护保养后应出具符合厂家标准的保养记录，每年度提供符合厂家技术标准或第三方认可的质控报告。 |
|  |  | 1.3由设备制造商提供售后服务，4 小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
|  |  | ★1.4提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，保证 10 年以上供应维修配件，6 年内免费提供软件升级服务，并免费配合医院完成设备端信息化接口改造。 |
| 2 | 质量保证 | 2.1在免费保修期内，投标人应确保年开机率在95%以上，否则按照如下约定执行：①年开机率90~95%（含95%），保修期延长至原有保修期 5 倍；②年开机率在85~90%（含90%），保修期延长至原有保修期 10 倍；③年开机率低于85%（含85%），投标人必须无条件更换新机，赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失，同时采购人扣除投标人剩余尾款或履约保证金。注：年开机率=（365-停机天数）/365） |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 服务内容及要求 | 1.1由设备制造商提供售后服务， 4 小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
|  |  | ★1.2免费保修期满后提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同，保证免费保修期满后 7 年以上供应维修配件，6 年内免费提供软件升级服务。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续全保修合同、部分备件与人工保修合同、仅人工保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 |
|  |  | 1.3维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 |
|  |  | 1.4采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |
|  |  | 1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。在规定的设备使用寿命期限内保证相关配件供应。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 2 | 运输、安装和验收 | ★1.1投标人在签订合同之日起，国产设备60日历日内、进口设备90日历日内交货并安装调试完毕，交付采购人验收。 |
|  |  | 1.2签订合同后，如涉及机房装修改造，需立即向医院出具机房装修要求的各种资料。 |
|  |  | 1.3投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 1.4提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 |
|  |  | 1.5如涉及机房装修改造，供应商应提供机房内与安装设备直接相关的器具和部件，包括从配电箱到主机的电缆线，专用导轨吊架和地梁钢结构等设备专用配套配件，采购人仅负责通用要求的放射防护装修。 |
|  |  | 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
|  |  | 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |
|  |  | 2.3投标人与院方设备验收人员共同确认安装条件符合相关技术要求后方可发出货物，投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。 |
|  |  | 2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
|  |  | 2.5设备安装过程中不得损坏安装场地内已有设备、器具和装修等物品，如有损坏，投标人应无条件恢复原状, 针对无法修复的投标人应当赔偿采购人的损失。 |
|  |  | 2.6如安装过程需要吊装、搬运工人超过 3 人等情况，需提前一周向医院设备科、总务科申报，办理入场手续，所有院外工作人员在院区内工作，需接受医院监管，佩戴医院发放的工牌，禁止吸烟及一切危害公共安全的行为，对有可能造成消防报警的，需提前申报。 |
|  |  | 2.7医疗设备的包装箱使用后由中标（成交）供应商负责处理。 |
|  |  | 2.8废气排放、排污等接口无条件改造为医院已有标准和制式。 |
| 3 | 培训 | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。中标人责成厂家提供标准化操作流程、日常保养流程、质控流程、PPT版本操作教程及操作视频、电子说明书等 |
| 4 | 知识产权 | 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 5.1产品安装、调试完毕并经过甲方验收合格后5日内，乙方需支付合同总金额的5%作为质保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；免费保修期满后，经采购人确认产品质量无问题及售后服务达标后，甲方无息返还乙方质保金。 |
| 6 | 违约责任 | 6.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 10% 的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 6.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 6.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 7 | 数据接口要求 | 7.1中标（成交）供应商应无偿配合医院信息科将设备连接到信息系统中，连接信息系统过程中如需产生费用则由其承担。中标（成交）供应商不能向医院信息系统如HIS、PACS、LIS等提出另行支付接口费等费用。 |
| 8 | 其他 | 8.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |