智能采血系统打印模块单一来源参数

医院购置的门诊智能采血管理系统打印头已损坏，需定期更换已经损耗打印头（打印头型号：KIM3004-DC72A-INTG），鉴于该设备属于高端精密设备，打印头适配性强，需原设备生产厂商（苏州金艾特科技有限公司）予以维修更换。

项目名称：智能采血系统打印模块

设备型号：28R tipo 8（Smart8）

打印头型号：KIM3004-DC72A-INTG

打印头数量：5套（10个）

商务需求：

- 医院购置的门诊智能采血管理系统需定期更换已经损耗打印头（打印头型号：KIM3004-DC72A-INTG），需原设备生产厂商（苏州金艾特科技有限公司）予以维修更换；

- 付款方式：签订合同后15个天内，中标方向甲方开具合同全额发票，甲方收到发票后15个天内向中标方支付全部费用；

- 提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告；

- 更换后的打印头保修期6个月。

技术要求：

1、打印头要求高印字品的针对产业机器，适用于条形码打印的热敏打印，各发热体的发热时间从发热履历中控制

2、适用于24小时稼动或者需要长时间连续打印的采血系统配套使用的条形码打印。

3、外形尺寸适合采血系统配套装配。

4、印字宽：108.416mm

5、点数：1280dots

6、印字密度：300Dpi

7、印字密度：300Dpi

8、对应层板径：Max. 20mm

9、逻辑电压：4.75 to 5.25V

10、供给电压：24V

11、印字速度200 mm/sec

12、磨耗：150 km

13、脉冲寿命：100million pulses

14、履历控制功能：是