核磁注射器技术要求

核磁专用注射器，可在强磁强下稳定工作且不对磁场信号造成干扰，蓝牙无线连接。与我院现有耗材相匹配（可在公示期内工作日工作时段到外科楼一楼核磁注射室了解实际使用耗材）。需提供产品白皮书、说明书或彩页及配套耗材样本。

1 *磁场兼容性：1.5T/3.0T

2 *匹配针筒：60/60ml（与科室现有耗材相匹配）

3 压力范围：50-200psi,步长1psi。

4 多阶段注射功能：1-8相注射（可设置注射延时）

5 注射延时：0-999s，步长≤1s。

6 扫描延时：0-999s，步长≤1s。

7 暂停时间：0.1-999s，步长≤0.1s。

8 注射方案储存：≥100条

9 注射速度0.1-7.0ml/s,步长≤0.1ml/s。

10 电机：进口无磁超声电机，无电磁噪声、电磁兼容性好，造影成像无伪影。

11 ▲注射头次场内任意位置办法：可在1米内近距离接近，无磁场方向要求，不产生干扰信号。

12 自动吸药功能：自动吸药且速率可调。

13 自动排气功能：自动吸药且速率可调。

14 自检程序：自动检测功能、监控整个系统状态。发现问题，系统显示器上会弹出相关信息。而且在启动过程及注射进程中，各个必要的功能都将反复检测。

15 注射开始方式：使用注射头、控制台、手动按钮三者之一均可开始、暂停、终止注射。

16 滴注功能：在进行主注射之前或主注射需求暂停时，可以进行滴注模式（小剂量盐水低速注射）。

17 定时团注：测量造影剂到达兴趣区的准确时间，记录“扫描延时”时间。

18 ▲注射模式转换：滴注模式和造影剂注射模式一键相互切换，滴注过程中可一键切换到造影剂注射模式。

19 ▲直流供电：直流供电，电缆线≥20米。

20 电池供电：双充模式，提供独立充电器。

21 * 蓝牙连接：主机和控制器采用蓝牙连接、自动匹配。

22 * 维保：免费维保不低于8年。