一次性配件包产品参数

1.产品要求：

（1）产品外观应平整清洁，无污迹或破洞和严重褶皱

（2）医用手术包材料:拼接平整，密封无通道，具有吸液、阻水、阻菌、落絮少的性能

（3）产品性能要求符合YY/T0506.2标准

（4）规格允差±2厘米

（5）手术单微生物洁净度≤100cfu/g

（6）手术单静态渗水压可承受≥100cm水柱压力的渗透

（7）手术单阻湿态微生物穿透性≥4Ib

（8）干态阻微生物穿透，CFU手术单非关键区域≤100cfu/g

2.无菌要求：

（1）符合 GB/T 16886.1-2022《医疗器械生物学评价第1部分:风险管理过程中的评价与试验》要求。

（2）一次性使用无菌手术包应无菌供应。

3.货物清单

| 组件名称 | 尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 包布 | 100x100 | 1-2 |
| 中单 | 60x137 | 1-5 |
| 治疗巾 | 160x200 | 2-6 |
| 包括但不限于：擦手纸、器械袋、压线垫、量杯、弯盘、纱布球、纱布垫 | 根据临床需求配置 | 根据临床需要配置 |